## Sheet1
规格
型号 |  | APS-7050 | APS-7100
额定功率 |  | 500VA | 1000VA
输出电压 |  | 0 ~ 310.0 Vrms | 0 ~ 310.0 Vrms
输出频率 |  | 45.00 ~ 500.0 Hz | 45.00 ~ 500.0 Hz
最大电流(r.m.s) | 0 ~ 155 Vrms | 4.2 A | 8.4 A
0 ~ 310 Vrms |  | 2.1 A | 4.2 A
最大电流(peak) | 0 ~ 155 Vrms | 16.8 A | 33.6 A
0 ~ 310 Vrms |  | 8.4 A | 16.8 A
总谐波失真(THD) |  | ≤0.5% 在45 ~ 999.9Hz (电阻性负载)
峰值因数 |  | ≥4
电压调节率 |  | 0.1% (%满刻度)
负载调节率 |  | 0.5% (%满刻度)
响应时间 |  | < 100µS
设定值
电压 | 范围 | 155 Vrms / 310 Vrms
分辨率 |  | 0.01 V 在0.00 ~ 99.99 Vrms; 0.1 V 在100.0 ~ 310.0 Vrms
精度 |  | ± (0.5%设定值 + 2位)
频率 | 范围 | 45 ~ 500 Hz
分辨率 |  | 0.01 Hz 在45.00 ~ 99.99 Hz / 0.1 Hz 在100.0 ~ 500.0 Hz
精度 |  | ± 0.02%设定值
电源开/关相位角 | 范围 | 0 ~ 359°
分辨率 |  | 1°
精度 |  | ± 1° (45 ~ 65 Hz)
测量
电压(r.m.s) | 范围 | 0.20 ~ 38.75 Vrms / 38.76 ~ 77.50 Vrms / 77.51 ~ 155.0 Vrms / 155.1 ~ 310.0 Vrms
分辨率 |  | 0.01 V 在0.00 ~ 99.99 Vrms; 0.1 V 在100.0 ~ 310.0 Vrms
精度 |  | ± (0.5%读值 + 2位)
频率 | 范围 | 45 ~ 500 Hz
分辨率 |  | 0.01 Hz 在45.00 ~ 99.99 Hz / 0.1 Hz 在100.0 ~ 500.0 Hz
精度 |  | ± 0.1 Hz
电流(r.m.s) | 范围 | 2.00 ~ 70.00 mA / 60.0 ~ 350.0 mA / 0.300 ~ 3.500 A / 3.00 ~ 10.00 A
分辨率 |  | 0.01 mA, 0.1 mA, 0.001 A, 0.01 A
精度 |  | ± (0.6%读值 + 5位) , 2.00 ~ 350.0 mA / ± (0.5%读值 + 5位) , 0.300 ~ 3.500 A / ± (0.5%读值 + 3位) , 3.000 ~ 10.00 A
电流(peak) | 范围 | 0.0 ~ 40.0 A
分辨率 |  | 0.1 A
精度 |  | ± (1%读值 + 1位)
功率(W) | 分辨率 | 0.01 W, 0.1 W, 1 W
精度 |  | ± (0.6%读值 + 5位) , 0.20 ~ 99.99 W; ± (0.6%读值 + 5位) , 100.0 ~ 999.9 W; ± (0.6%读值 + 2位) , 1000 ~ 9999 W
视在功率(VA ) | 分辨率 | 0.01 VA, 0.1 VA, 1 VA
精度 |  | ± (1%读值 + 7位) , 0.20 ~ 99.99 VA / ± (1%读值 + 7位) , 100.0 ~ 999.9 VA / ± (1%读值 + 5位) , 1000 ~ 9999 VA
功率因数 | 范围 | 0.000 ~1.000
分辨率 |  | 0.001
精度 |  | ±2%读值 + 2位
常规
远程输出信号 |  | Pass, Fail, Test-in Process, Trigger in, Trigger out, EXT ON/OFF
同步输出信号 |  | 输出信号10 V, BNC类
预设数 |  | 10 (0~9数字键)
保护 |  | OCP, OPP, OTP
序列/模拟/编程功能
内存数 |  | 10 (0~9数字键)
步骤数 |  | 0 ~ 255 Step (每个序列)
步进时间设置范围 |  | 0.01 ~ 999.99 S
步进方式 |  | Constant, Keep, Linear Sweep
参数 |  | 输出范围, Mode of AC, 频率, 波形(仅正弦波), 开相位, 关相位, Step Term, Jump Count (1 ~ 9999, 或无限), jum-to, step coad, Branch 1, Branch 2, 触发输出
序列控制 |  | Start, Stop, Hold, Continue, Branch 1, Branch 2
环境条件
工作温度 |  | 0 ~ +40 ℃
存储温度 |  | -10 ~ +70 ℃
工作湿度 |  | 20 ~ 80% RH (无凝结)
存储湿度 |  | 小于80% RH(无凝结)
PC远程控制接口
标配 |  | USB Host, LAN
选配 |  | GPIB / RS232 & USB; PLC控制板，用于NF; PLC控制板，用于EXTECH
输入电源 |  | 1ψ AC 100/200 Vac ±10%(日本); 1ψ AC 115/230 Vac ±15%(除日本以外其它国家)
尺寸
|  | 430(W)×89(H)×400(D) mm; 约24Kg | 430(W)×89(H)×560(D) mm; 约38Kg
规格调整恕不另行通知 APS-7000GD1DH